## Slide 1: Reconstruction tomographique
Eva Alonso Ortiz
ELE8812
6 avril 2023

## Slide 2
͏͏Introduction
  Tomographie à rayons X (TRX)
  Autres modalités
Formulation du problème de TRX ― Transformée de Radon
Reconstruction en TRX : approche analytique
  Géométrie à rayons parallèles
IRM : reconstruction par retroprojections
Plan

## Slide 3
͏͏Introduction
  Tomographie à rayons X (TRX)
  Autres modalités
Formulation du problème de TRX ― Transformée de Radon
Reconstruction en TRX : approche analytique
  Géométrie à rayons parallèles
IRM : reconstruction par retroprojections
Plan

## Slide 4
Introduction
Projection et rétroprojection : principe
Reconstruction à partir de projections (1)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 5
Introduction
Reconstruction par rétroprojections : effet du nombre de projections
Reconstruction à partir de projections (2)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Notes: Plus de rétroprojections … objet plus clair en comparaison avec le fond
rétroprojections qui sont a 180 dégrées sont identiques
dernière image : 32 rétroprojections, ∆𝜃 = 〖"5.625" 〗^0

## Slide 6
Introduction
Reconstruction par rétroprojections : effet de la complexité de l’objet
Reconstruction à partir de projections (3)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 7
Introduction
Premiers tomographes (Hounsfield, années 1970)
Tomographie à rayons X (1)
Tomographie à rayons X (TRX)
Première image clinique avec TRX
'Medical Imaging Systems: An Introductory Guide,' Maier A, Steidl S, Christlein V, et al., editors., CC BY

## Slide 8
Introduction
Tomographes de première génération
Tomographie à rayons X (2)
Tomographie à rayons X (TRX)

## Slide 9
Introduction
Tomographie à rayons X (3)
Tomographie à rayons X (TRX)
Évolution technologique
  Deuxième génération : détecteurs multiples
  Troisième génération
    Une barrette complète de détecteurs
    Rotation rapide de l’ensemble

## Slide 10
Introduction
Tomographie à rayons X (4)
Tomographie à rayons X (TRX)
Évolution technologique
  Quatrième génération et +:
    rotation continue de l’ensemble source-détecteurs
    translation de la table (tomographie hélicoïdale)
    barettes multiples
    double tube
https://en.wikipedia.org/wiki/CT_scan

## Slide 11
Introduction
Tomographie à rayons X (5)
Tomographie à rayons X (TRX)
https://en.wikipedia.org/wiki/CT_scan
https://www.smithsonianmag.com/innovation/fifty-years-ago-the-first-ct-scan-let-doctors-see-inside-a-living-skull-180978792/
vs.
années 70
présent

## Slide 12
Introduction
Autres modalités (1)
Autres modalités
Projections rectilignes : SPECT
  Injection d’un radioisotope
  Migration vers un endroit d’intérêt dans le corps
  Émission de rayons gamma
  Détection par camera gamma
Physics in Nuclear Medicine, Cherry, Sorenson and Phelps 3rd ed.
Wikimedia Commons

## Slide 13
Introduction
Autres modalités (2)
Autres modalités
Projections rectilignes :PET
  Injection d’un radioisotope
  Émission de positron
  Détection de rayons gamma opposées
https://multimodalneuroimaging.wordpress.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Brain_positron_emission_tomography

## Slide 14
͏͏Introduction
  Tomographie à rayons X (TRX)
  Autres modalités
Formulation du problème de TRX ― Transformée de Radon
Reconstruction en TRX : approche analytique
  Géométrie à rayons parallèles
IRM : reconstruction par retroprojections
Plan

## Slide 15
Formulation du problème de TRX ― Transformée de Radon
Projections à rayons parallèles : transformée de Radon (1)
Géométrie utilisée
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Caractéristiques d’un rayon
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
x cos y sin
Notes: …
Le détecteur : intensité « g » a chaque position dû a un rayon X
rayons caractérisé par sa position 𝜌 et 𝜃

## Slide 16
Formulation du problème de TRX ― Transformée de Radon
Projections à rayons parallèles : transformée de Radon (2)
Reconstruction : inversion de la transformée de Radon ?
Expression d’un point d’une projection
Transformée de Radon
Notes: g, pour un 𝜌 et 𝜃 (un rayon) : intégrale de l’objet f(x,y) a travers de la ligne définit par le rayon
  delta : valeur de l’expression est zéro, au moins qu’on soit sur la ligne définit par thêta et rho
… transformé de Radon inverse?
Non … On connait déjà l’approche pour générer des images a partir de rétroprojections.
dans les prochaines diapositives : lien entre la transformé de Fourier et la transformé de Radon pour éliminer le problème de fonds clair qui marque les images crées par rétroprojection

## Slide 17
Formulation du problème de TRX ― Transformée de Radon
Transformée de Radon : Exemple
Projection d’un objet circulaire
Trouvez la transformé de Radon;

## Slide 18
͏͏Introduction
  Tomographie à rayons X (TRX)
  Autres modalités
Formulation du problème de TRX ― Transformée de Radon
Reconstruction en TRX : approche analytique
  Géométrie à rayons parallèles
IRM : reconstruction par retroprojections
Plan

## Slide 19
Reconstruction en TRX : approche analytique (1)
Reconstruction en TRX : approche analytique
Hypothèses
  Rayons infiniment fins
  Sources et détercteurs ponctuels
  Milieu atténuant f continu
  Projections g disponibles pour tout
  Modèle de propagation : loi de Beer-Lambert déterministe
Source: GBM8379

## Slide 20
Reconstruction en TRX : approche analytique
Projection d’angle
Sinogramme
Ensemble
Géométrie à rayon parallèles
Reconstruction en TRX : approche analytique (3)
Définitions

## Slide 21
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
Reconstruction en TRX : approche analytique
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)

## Slide 22
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
θ = 0°
on projette l’image pour :
Reconstruction en TRX : approche analytique
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)

## Slide 23
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
on projette l’image pour :
θ = 0°
θ = 45°
Reconstruction en TRX : approche analytique
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)

## Slide 24
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
on projette l’image pour :
θ = 0°
θ = 45°
θ = 90°
Reconstruction en TRX : approche analytique
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)

## Slide 25
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
θ = 0°
θ = 45°
θ = 90°
θ = 135°
on projette l’image pour :
Reconstruction en TRX : approche analytique
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)

## Slide 26
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
On “empile” chacune des projections
θ = 0°
θ = 45°
θ = 90°
θ = 135°
sinogramme
Reconstruction en TRX : approche analytique
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)

## Slide 27
Reconstruction en TRX : approche analytique
Image
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Reconstruction en TRX : approche analytique
Sinogramme

## Slide 28
Reconstruction en TRX : approche analytique
Rétroprojection d’angle
Image rétroprojetée
Géométrie à rayon parallèles
Reconstruction en TRX : approche analytique (4)
Définitions

## Slide 29
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
sinogramme
g(,θ1)
sélectionne la première ligne (θ1=0)
recopie la ligne sur toute la longueur (repmat sous Matlab)
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)

## Slide 30
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
sélectionne la deuxième ligne (θ2=∆θ)
tourne d’un angle ∆θ puis recopie sur toute la longueur
sinogramme
g(,θ2)
∆θ
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)

## Slide 31
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
∆θ
projection pour chaque angle
sinogramme
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)

## Slide 32
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)
somme de toutes les retroprojections
projection pour chaque angle
image rétroprojetée (laminogramme)
∆θ

## Slide 33
Reconstruction en TRX : approche analytique
Exemples de projection et de rétroprojection
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 34
Reconstruction en TRX : approche analytique
Théorème de la tranche de Fourier (1)
Géométrie à rayons parallèles
La TF-1D de la projection correspond à une ligne centrale de la TF-2D de l’image (orientée de θ)
image
θ
fréquence
2D FT
1D FT
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)

## Slide 35
Reconstruction en TRX : approche analytique
Théorème de la tranche de Fourier (2)
Géométrie à rayons parallèles
Transformée de Fourier d’une projection

## Slide 36
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction: Méthode de Fourier
Géométrie à rayons parallèles
TF-1 2D
Faire la TF-2D inverse
3
TF 1D
Faire la TF-1D de chaque projection
1
Remplir le domain fréquentiel + interpoler
2
interpolation
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)
problème d’interpolation (polaire ➔ cartesien)

## Slide 37
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction par rétroprojections filtrées (1)
Géométrie à rayons parallèles
théorème tranche centrale
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)
somme de rétroprojections
FT inverse
filtrage
FT d’une projection
FT inverse (temps CPU)
Coordonnées cartésienne
➔ polaires

## Slide 38
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction par rétroprojections filtrées (2)
Géométrie à rayons parallèles
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)
Autre approche : passage à une convolution
retroproj. filtrée
0
+
-
||
||
0
-
+
Solution : Filtrage de la fonction rampe ||
filtre de Ram-Lak
La FT inverse de |⍵| n’est pas définie (énergie infinie)

## Slide 39
Reconstruction en TRX : approche analytique
Exemple : rétroporjections avec filtre Ram-Lak
Géométrie à rayons parallèles
Reconstruction par rétroprojections filtrées (3)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Quelle est la cause de ces artefacts ?

## Slide 40
Reconstruction en TRX : approche analytique
Exemple : rétroporjections avec fenêtre Hamming
Géométrie à rayons parallèles
Reconstruction par rétroprojections filtrées (4)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 41
Reconstruction en TRX : approche analytique
Exemple : rétroporjections avec fenêtre Hamming
Géométrie à rayons parallèles
Reconstruction par rétroprojections filtrées (5)
Les bords sont maintenant un peu plus flous qu’avant. Pourquoi?
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 42
͏͏Introduction
  Tomographie à rayons X (TRX)
  Autres modalités
Formulation du problème de TRX ― Transformée de Radon
Reconstruction en TRX : approche analytique
  Géométrie à rayons parallèles
IRM : reconstruction par retroprojections
Plan

## Slide 43
IRM reconstruction par rétroprojection
Acquisition radiale vs cartésienne
Paul Lautrerbur, 1973
  Comment créer des images avec la résonance magnétique
  Échantillonnage radial du domaine fréquentiel
  Reconstruction par rétroprojections filtrées

## Slide 44
Mesurer plusieurs lignes de dans le domaine fréquentiel:
somme de rétroprojections
FT inverse
filtrage
On mesure une ligne dans le domaine fréquentiel
Reconstruction par rétroprojections filtrées:
IRM reconstruction par rétroprojection
Acquisition radiale vs cartésienne
Comparé a la reconstruction par rétroprojections filtrées en TRX (sans passer par une convolution dans le domaine spatiale), la reconstruction par rétroprojections filtrées en IRM implique :
Plus de calculs
Moins de calculs
Le même nombre de calculs
Notes: Question slido : Comparé a la reconstruction par rétroprojections filtrées en TRX (sans passer par un convolution dans le domaine spatiale), la reconstruction par rétroprojections filtrées en IRM implique :
Plus de calculs
Moins de calculs
Le même nombre de calculs
Réponse : (c) parce que nous devons pas calculer la TF d’une projection, g(𝜌,𝜃), car on mesure directement des données dans le domaine fréquentiel

## Slide 45
IRM reconstruction par rétroprojection
Acquisition radiale vs cartésienne
https://mriquestions.com/radial-sampling.html

## Slide 46
IRM reconstruction par rétroprojection
Problème
Le bruit des signaux mesuré en IRM est blanc et gaussien. Quel sera l'effet de la rétroprojection filtré avec un filtre passe-haut sur le bruit de l’image résultante?
Le bruit de l’image résultante sera:
A) blanc et gaussien
B) coloré et gaussien
C) blanc avec une distribution non-gaussienne
D) coloré avec une distribution non-gaussienne
Notes: Question : Le bruit des signaux mesuré en IRM est blanc. Quel sera l'effet de la rétroprojection filtré avec un filtre passe-haut sur le bruit de l’image résultante? Le bruit de l’image résultante sera:
A ) blanc et gaussien
B) coloré et gaussien
C) Blanc avec une distribution déterminé par la convolution de la TF du filtre et une distribution Gausienne
D) Coloré avec une distribution déterminé par la convolution de la TF du filtre et une distribution Gausienne
Repose : (D)
𝑓(𝑥,𝑦)= ∫24_0^𝜋▒〖〖𝐹𝑇〗^(−1) (|𝑘|𝐺)𝑑𝜃= 〗 ∫_0^𝜋▒〖〖𝐹𝑇〗^(−1) (|𝑘|(𝑆+𝑁))𝑑𝜃= 〗 ∫_0^𝜋▒〖〖( 𝑇𝐹〗^(−1) (〖|𝑘|)∗(𝐹𝑇〗^(−1) (𝑆)+〖𝑇𝐹〗^(−1) (𝑁)) )𝑑𝜃= 〗 ∫_0^𝜋▒〖〖𝑇𝐹〗^(−1) (|𝑘|)∗(𝑔+𝑛)𝑑𝜃〗=∫_0^𝜋▒〖〖(𝑇𝐹〗^(−1) (|𝑘|)∗𝑔+〖𝑇𝐹〗^(−1) (|𝑘|)∗𝑛)𝑑𝜃〗
Le bruit sera coloré parce que le filtre passe haut va amplifier le bruit a des hautes fréquences. Le filtre fait en sorte que le bruit dépend de la fréquence, alors il n’est plus blanc!