## Slide 1: Reconstruction tomographique
Eva Alonso Ortiz
ELE8812
3 avril 2025

## Slide 2
͏͏Introduction
  Tomographie à rayons X (TRX)
  Autres modalités
Formulation du problème de TRX ― Transformée de Radon
Reconstruction en TRX : approche analytique
  Géométrie à rayons parallèles
IRM : reconstruction par retroprojections
Plan

## Slide 3
͏͏Introduction
  Tomographie à rayons X (TRX)
  Autres modalités
Formulation du problème de TRX ― Transformée de Radon
Reconstruction en TRX : approche analytique
  Géométrie à rayons parallèles
IRM : reconstruction par retroprojections
Plan

## Slide 4
Introduction
Projection et rétroprojection : principe
Reconstruction à partir de projections (1)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 5
Introduction
Reconstruction par rétroprojections : effet du nombre de projections
Reconstruction à partir de projections (2)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Notes: Plus de rétroprojections … objet plus clair en comparaison avec le fond
rétroprojections qui sont a 180 dégrées sont identiques
dernière image : 32 rétroprojections, ∆𝜃 = 〖"5.625" 〗^0

## Slide 6
Introduction
Reconstruction par rétroprojections : effet de la complexité de l’objet
Reconstruction à partir de projections (3)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 7
La rétroprojection ne permet pas une reconstruction exacte, comment corriger ce problème?
The Slido app must be installed on every computer you’re presenting from
Do not edit How to change the design

## Slide 8
Introduction
Premiers tomographes (Hounsfield, années 1970)
Tomographie à rayons X (1)
Tomographie à rayons X (TRX)
Première image clinique avec TRX
'Medical Imaging Systems: An Introductory Guide,' Maier A, Steidl S, Christlein V, et al., editors., CC BY

## Slide 9
Introduction
Tomographes de première génération
Tomographie à rayons X (2)
Tomographie à rayons X (TRX)

## Slide 10
Introduction
Tomographie à rayons X (3)
Tomographie à rayons X (TRX)
Évolution technologique
  Deuxième génération
    détecteurs multiples
    Géométrie en éventail (fan-beam)
  Troisième génération
    Une barrette complète de détecteurs
    Rotation rapide de l’ensemble, plus besoin de translation
    Fan-beam aussi
Source divergente / en éventail
Reconstruction: appliquer une correction géométrique pour compenser les effets de bords de la forme éventail

## Slide 11
Introduction
Tomographie à rayons X (4)
Tomographie à rayons X (TRX)
Évolution technologique
  Quatrième génération et +:
    rotation continue de la source à rayons X
    translation de la table (tomographie hélicoïdale)  scan d’un volume complete sans arrêts
    barettes multiples ( plusieurs anneaux de detecteurs )  plusieurs tranches/slices à la fois
    double tube de rayons X décalés d’un certain angle réduit le temps d’acquisition
https://en.wikipedia.org/wiki/CT_scan

## Slide 12
Introduction
Tomographie à rayons X (5)
Tomographie à rayons X (TRX)
https://en.wikipedia.org/wiki/CT_scan
https://www.smithsonianmag.com/innovation/fifty-years-ago-the-first-ct-scan-let-doctors-see-inside-a-living-skull-180978792/
vs.
années 70
présent

## Slide 13
Introduction
Autres modalités (1)
Autres modalités
Projections rectilignes : SPECT
Single Photon Emission Computed Tomography
  Injection d’un radioisotope
  Migration vers un endroit d’intérêt dans le corps (radioisotope lié à une molécule cible)
  Émission de rayons gamma
  Détection des rayons perpendiculaires par camera gamma rotative avec un collimateur
  Reconstruction 3D à partir des projections gamma sous différents angles
Physics in Nuclear Medicine, Cherry, Sorenson and Phelps 3rd ed.
Wikimedia Commons
collimateur
Notes: SPECT: single photon emission computed tomography,

## Slide 14
En imagerie SPECT, quel est le rôle principal du collimateur utilisé avec la caméra gamma?
The Slido app must be installed on every computer you’re presenting from
Do not edit How to change the design

## Slide 15
Introduction
Autres modalités (2)
Autres modalités
Projections rectilignes :PET
Tomographie par émission de positrons
  Injection d’un radioisotope qui émet des positrons en se désintégrant
  Positron + électron  Émission de 2 photons exactement à l’opposé (180 degrés)
  Détection de rayons gamma opposées simultanément par l’anneau de détecteurs
https://multimodalneuroimaging.wordpress.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Brain_positron_emission_tomography

## Slide 16
Introduction
Résumé
Autres modalités
 | CT | SPECT | PET
Principe physique | Atténuation de rayons X transmis | Émission de rayons | Annihilation d’un positron émission de 2 photons opposés
Source de rayonnement | Externe (tube à rayons X) | Interne (radioisotope injecté) | Interne (radioisotope émetteur de positron)
Détecteur | Détecteur à rayons X (en barrette ou en anneau) | Caméra gamma | Anneau de détecteurs
Collimateur | Aucun | Collimateur mécanique (plomb) | Aucun
Type d’image | Anatomique (densité des tissus) | Fonctionnelle (perfusion, activité métabolique) | Fonctionnelle avancée (consummation de glucose, activité cellulaire)
Utilisations typiques | Os, poumons, pathologies structurelles | Coeur, cerveau, squelette | Oncologie, neurologie, cardiologie
 | CT | SPECT | PET
Principe physique | Atténuation de rayons X transmis |  | 
Source de rayonnement | Externe (tube à rayons X) | Interne (radioisotope injecté) | Interne (radioisotope émetteur de positron)
Détecteur | Détecteur à rayons X (en barrette ou en anneau) | Caméra gamma | Anneau de détecteurs
Collimateur | Aucun | Collimateur mécanique (plomb) | Aucun
Type d’image | Anatomique (densité des tissus) | Fonctionnelle (perfusion, activité métabolique) | Fonctionnelle avancée (consummation de glucose, activité cellulaire)
Utilisations typiques | Os, poumons, pathologies structurelles | Coeur, cerveau, squelette | Oncologie, neurologie, cardiologie

## Slide 17
͏͏Introduction
  Tomographie à rayons X (TRX)
  Autres modalités
Formulation du problème de TRX ― Transformée de Radon
Reconstruction en TRX : approche analytique
  Géométrie à rayons parallèles
IRM : reconstruction par retroprojections
Plan

## Slide 18
Formulation du problème de TRX ― Transformée de Radon
Projections à rayons parallèles : transformée de Radon (1)
Géométrie utilisée
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Caractéristiques d’un rayon
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
x cos y sin
La projection est la somme (intégrale) des valeurs de (l’objet) le long de la droite L.
Ça correspond à ce qu’un détecteur mesure pour un certain angle
Notes: …
Le détecteur : intensité « g » a chaque position dû a un rayon X
rayons caractérisé par sa position 𝜌 et 𝜃

## Slide 19
Formulation du problème de TRX ― Transformée de Radon
Projections à rayons parallèles : transformée de Radon (2)
Reconstruction : inversion de la transformée de Radon ?
Expression d’un point d’une projection
Transformée de Radon
L’argument de est nul pour la ligne
Donc l’intégrale est non nulle pour , lorsqu’on est sur la ligne définie par et
Notes: g, pour un 𝜌 et 𝜃 (un rayon) : intégrale de l’objet f(x,y) a travers de la ligne définit par le rayon
  delta : valeur de l’expression est zéro, au moins qu’on soit sur la ligne définit par thêta et rho
… transformé de Radon inverse?
Non … On connait déjà l’approche pour générer des images a partir de rétroprojections.
dans les prochaines diapositives : lien entre la transformé de Fourier et la transformé de Radon pour éliminer le problème de fonds clair qui marque les images crées par rétroprojection

## Slide 20
Formulation du problème de TRX ― Transformée de Radon
Transformée de Radon : Exemple
Projection d’un objet circulaire
Trouvez la transformé de Radon;
Rappel:

## Slide 21
g(theta,rho) ?
The Slido app must be installed on every computer you’re presenting from
Do not edit How to change the design

## Slide 22
͏͏Introduction
  Tomographie à rayons X (TRX)
  Autres modalités
Formulation du problème de TRX ― Transformée de Radon
Reconstruction en TRX : approche analytique
  Géométrie à rayons parallèles
IRM : reconstruction par retroprojections
Plan

## Slide 23
Reconstruction en TRX : approche analytique (1)
Reconstruction en TRX : approche analytique
Hypothèses
  Rayons infiniment fins
  Sources et détecteurs ponctuels
  Milieu atténuant f continu
  Projections g disponibles pour tout
  Modèle de propagation : loi de Beer-Lambert déterministe
Source: GBM8379
: coefficient d’atténuation
épaisseur traversée

## Slide 24
Reconstruction en TRX : approche analytique (2)
Reconstruction en TRX : approche analytique
Source: GBM8379
: coefficient d’atténuation
épaisseur traversée
Lien avec la transformée de Radon:
Les détecteurs mesurent une intégrale de f(x, y), donc une valeur de la transformée de Radon

## Slide 25
Reconstruction en TRX : approche analytique (3)
Reconstruction en TRX : approche analytique
En pratique
  Sources et détecteurs non ponctuels
  Milieu f échantillonné
  Projections échantillonnées, angles discrets
  Émission et transmission des photons : phénomène aléatoire
  Atténuation dépendante de l’énergie des photons
  Autres incertitudes (bruit, géométrie, …)

## Slide 26
Reconstruction en TRX : approche analytique
Projection d’angle
Sinogramme
Ensemble
Géométrie à rayon parallèles
Reconstruction en TRX : approche analytique (3)
Définitions
Rappel:
C’est l’intégrale de f(x, y) le long de la droite définie par :
Le delta dirac permet de sélectionner les points (x, y) sur cette droite

## Slide 27
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
Reconstruction en TRX : approche analytique
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)

## Slide 28
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
θ = 0°
on projette l’image pour :
Reconstruction en TRX : approche analytique
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)

## Slide 29
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
on projette l’image pour :
θ = 0°
θ = 45°
Reconstruction en TRX : approche analytique
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)

## Slide 30
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
on projette l’image pour :
θ = 0°
θ = 45°
θ = 90°
Reconstruction en TRX : approche analytique
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)

## Slide 31
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
θ = 0°
θ = 45°
θ = 90°
θ = 135°
on projette l’image pour :
Reconstruction en TRX : approche analytique
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)

## Slide 32
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
On “empile” chacune des projections
θ = 0°
θ = 45°
θ = 90°
θ = 135°
sinogramme
Reconstruction en TRX : approche analytique
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)

## Slide 33
Reconstruction en TRX : approche analytique
Image
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Reconstruction en TRX : approche analytique
Sinogramme

## Slide 34
Reconstruction en TRX : approche analytique
Rétroprojection d’angle
Image rétroprojetée
Géométrie à rayon parallèles
Reconstruction en TRX : approche analytique (4)
Définitions

## Slide 35
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
sinogramme
g(,θ1)
sélectionne la première ligne (θ1=0)
recopie la ligne sur toute la longueur (repmat sous Matlab)
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)

## Slide 36
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
sélectionne la deuxième ligne (θ2=∆θ)
tourne d’un angle ∆θ puis recopie sur toute la longueur
sinogramme
g(,θ2)
∆θ
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)

## Slide 37
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
∆θ
projection pour chaque angle
sinogramme
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)

## Slide 38
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)
somme de toutes les retroprojections
projection pour chaque angle
image rétroprojetée (laminogramme)
∆θ
https://www.youtube.com/watch?v=BhOMbjXzjP8
Notes: Video :
https://www.youtube.com/watch?v=BhOMbjXzjP8

## Slide 39
Reconstruction en TRX : approche analytique
Exemples de projection et de rétroprojection, très flou !
Reconstruction en TRX : rétroprojection simple
Géométrie à rayons parallèles
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 40
Reconstruction en TRX : approche analytique
Théorème de la tranche de Fourier (1)
Géométrie à rayons parallèles
La TF-1D de la projection correspond à une ligne centrale de la TF-2D de l’image (orientée de θ)
image
θ
fréquence
2D FT
1D FT
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)

## Slide 41
Reconstruction en TRX : approche analytique
Théorème de la tranche de Fourier (2)
Géométrie à rayons parallèles
Transformée de Fourier d’une projection

## Slide 42
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction: Méthode de Fourier
Géométrie à rayons parallèles
TF-1 2D
Faire la TF-2D inverse
3
TF 1D
Faire la TF-1D de chaque projection
1
Remplir le domain fréquentiel + interpoler
2
interpolation
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)
problème d’interpolation (polaire ➔ cartesien)

## Slide 43
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction: Méthode de Fourier
Géométrie à rayons parallèles
TF-1 2D
Faire la TF-2D inverse
TF 1D
Faire la TF-1D de chaque projection
Remplir le domain fréquentiel + interpoler
interpolation
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)
problème d’interpolation (polaire ➔ cartesien)
Discrétisation irrégulière
Espacement des points variable selon θ
Nécessite des techniques d'interpolation
Solution : rétroprojection filtrée

## Slide 44
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction par rétroprojections filtrées (1)
Géométrie à rayons parallèles
théorème tranche centrale
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)
somme de rétroprojections
FT inverse
filtrage
FT d’une projection
FT inverse (temps CPU)
Coordonnées cartésienne
➔ polaires

## Slide 45
Reconstruction en TRX : approche analytique
Reconstruction par rétroprojections filtrées (2)
Géométrie à rayons parallèles
Source: GBM8379 (Julien Cohen-Adad)
Autre approche : passage à une convolution
retroproj. filtrée
0
+
-
||
||
0
-
+
Solution : Filtrage de la fonction rampe ||, on la tronque
filtre de Ram-Lak
La FT inverse de |⍵| n’est pas définie (énergie infinie)
En pratique, ça signifie qu’on ne peut pas l’implémenter directement sans la modifier, car elle amplifierait fortement les hautes fréquences → bruit !

## Slide 46
Reconstruction en TRX : approche analytique
Exemple : rétroporjections avec filtre Ram-Lak
Géométrie à rayons parallèles
Reconstruction par rétroprojections filtrées (3)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods
Quelle est la cause de ces artefacts ?

## Slide 47
Quelle est la cause de ces artefacts ?
The Slido app must be installed on every computer you’re presenting from
Do not edit How to change the design

## Slide 48
Reconstruction en TRX : approche analytique
Exemple : rétroporjections avec fenêtre Hamming
Géométrie à rayons parallèles
Reconstruction par rétroprojections filtrées (4)
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 49
Reconstruction en TRX : approche analytique
Exemple : rétroporjections avec fenêtre Hamming
Géométrie à rayons parallèles
Reconstruction par rétroprojections filtrées (5)
Les bords sont maintenant un peu plus flous qu’avant. Pourquoi?
© 1992-2008 R. C. Gonzalez & R. E. Woods

## Slide 50
Les bords sont maintenant un peu plus flous qu’avant. Pourquoi?
The Slido app must be installed on every computer you’re presenting from
Do not edit How to change the design

## Slide 51
͏͏Introduction
  Tomographie à rayons X (TRX)
  Autres modalités
Formulation du problème de TRX ― Transformée de Radon
Reconstruction en TRX : approche analytique
  Géométrie à rayons parallèles
IRM : reconstruction par retroprojections
Plan

## Slide 52
IRM reconstruction par rétroprojection
Acquisition radiale vs cartésienne
Paul Lautrerbur, 1973
  Comment créer des images avec la résonance magnétique
  Échantillonnage radial du domaine fréquentiel
  Reconstruction par rétroprojections filtrées

## Slide 53
Mesurer plusieurs lignes de dans le domaine fréquentiel:
somme de rétroprojections
FT inverse
filtrage
On mesure une ligne dans le domaine fréquentiel
Reconstruction par rétroprojections filtrées:
IRM reconstruction par rétroprojection
Acquisition radiale vs cartésienne
Comparé a la reconstruction par rétroprojections filtrées en TRX (sans passer par une convolution dans le domaine spatiale), la reconstruction par rétroprojections filtrées en IRM implique :
Plus de calculs
Moins de calculs
Le même nombre de calculs
Notes: Question slido : Comparé a la reconstruction par rétroprojections filtrées en TRX (sans passer par un convolution dans le domaine spatiale), la reconstruction par rétroprojections filtrées en IRM implique :
Plus de calculs
Moins de calculs
Le même nombre de calculs
Réponse : (c) parce que nous devons pas calculer la TF d’une projection, g(𝜌,𝜃), car on mesure directement des données dans le domaine fréquentiel

## Slide 54
Comparé à la reconstruction par rétroprojections filtrées en TRX (sans passer par une convolution dans le domaine spatiale), la reconstruction par rétroprojections filtrée en IRM implique
The Slido app must be installed on every computer you’re presenting from
Do not edit How to change the design
Notes: Réponse : (b) parce que nous devons pas calculer la TF d’une projection, g(𝜌,𝜃), car on mesure directement des données dans le domaine fréquentiel

## Slide 55
IRM reconstruction par rétroprojection
Acquisition radiale vs cartésienne
https://mriquestions.com/radial-sampling.html
Plus courant
Pas d’erreur d’interpolation
Pas de rétroprojection filtrée
FFT et échantillonnage rapide
Mesure des signaux basse fréquence plusieurs fois

## Slide 56
IRM reconstruction par rétroprojection
Problème
Le bruit des signaux mesurés en IRM est blanc et gaussien. Quel sera l'effet de la rétroprojection filtrée avec un filtre passe-haut sur le bruit de l’image résultante?
Le bruit de l’image résultante sera:
A) blanc et gaussien
B) coloré et gaussien
C) blanc avec une distribution non-gaussienne
D) coloré avec une distribution non-gaussienne
Notes: Question : Le bruit des signaux mesuré en IRM est blanc. Quel sera l'effet de la rétroprojection filtré avec un filtre passe-haut sur le bruit de l’image résultante? Le bruit de l’image résultante sera:
A ) blanc et gaussien
B) coloré et gaussien
C) Blanc avec une distribution déterminé par la convolution de la TF du filtre et une distribution Gausienne
D) Coloré avec une distribution déterminé par la convolution de la TF du filtre et une distribution Gausienne
Repose : (D)
𝑓(𝑥,𝑦)= ∫24_0^𝜋▒〖〖𝐹𝑇〗^(−1) (|𝑘|𝐺)𝑑𝜃= 〗 ∫_0^𝜋▒〖〖𝐹𝑇〗^(−1) (|𝑘|(𝑆+𝑁))𝑑𝜃= 〗 ∫_0^𝜋▒〖〖( 𝑇𝐹〗^(−1) (〖|𝑘|)∗(𝐹𝑇〗^(−1) (𝑆)+〖𝑇𝐹〗^(−1) (𝑁)) )𝑑𝜃= 〗 ∫_0^𝜋▒〖〖𝑇𝐹〗^(−1) (|𝑘|)∗(𝑔+𝑛)𝑑𝜃〗=∫_0^𝜋▒〖〖(𝑇𝐹〗^(−1) (|𝑘|)∗𝑔+〖𝑇𝐹〗^(−1) (|𝑘|)∗𝑛)𝑑𝜃〗
Le bruit sera coloré parce que le filtre passe haut va amplifier le bruit a des hautes fréquences. Le filtre fait en sorte que le bruit dépend de la fréquence, alors il n’est plus blanc!

## Slide 57
Le bruit des signaux mesuré en IRM est blanc et gaussien. Quel sera l'effet de la rétroprojection filtré avec un filtre passe-haut sur le bruit de l’image résultante? Le bruit de l’image résultante sera:
The Slido app must be installed on every computer you’re presenting from
Do not edit How to change the design

## Slide 58
IRM reconstruction par rétroprojection
Problème
Convolution d’un gaussien avec un filtre
est la somme de gaussiens, donc est aussi gaussien
Alors, et sont corrélé. n’est pas du bruit blanc.
Notes: Question : Le bruit des signaux mesuré en IRM est blanc. Quel sera l'effet de la rétroprojection filtré avec un filtre passe-haut sur le bruit de l’image résultante? Le bruit de l’image résultante sera:
A ) blanc et gaussien
B) coloré et gaussien
C) Blanc avec une distribution déterminé par la convolution de la TF du filtre et une distribution Gausienne
D) Coloré avec une distribution déterminé par la convolution de la TF du filtre et une distribution Gausienne
Repose : (D)
𝑓(𝑥,𝑦)= ∫24_0^𝜋▒〖〖𝐹𝑇〗^(−1) (|𝑘|𝐺)𝑑𝜃= 〗 ∫_0^𝜋▒〖〖𝐹𝑇〗^(−1) (|𝑘|(𝑆+𝑁))𝑑𝜃= 〗 ∫_0^𝜋▒〖〖( 𝑇𝐹〗^(−1) (〖|𝑘|)∗(𝐹𝑇〗^(−1) (𝑆)+〖𝑇𝐹〗^(−1) (𝑁)) )𝑑𝜃= 〗 ∫_0^𝜋▒〖〖𝑇𝐹〗^(−1) (|𝑘|)∗(𝑔+𝑛)𝑑𝜃〗=∫_0^𝜋▒〖〖(𝑇𝐹〗^(−1) (|𝑘|)∗𝑔+〖𝑇𝐹〗^(−1) (|𝑘|)∗𝑛)𝑑𝜃〗
Le bruit sera coloré parce que le filtre passe haut va amplifier le bruit a des hautes fréquences. Le filtre fait en sorte que le bruit dépend de la fréquence, alors il n’est plus blanc!